## 测试计划说明
自动数字显微镜扫描系统 —— 出厂测试计划
适用范围：厦门海德心活细胞成像采集软件及配套硬件设备出厂前验收测试
一、测试目的
依据《软件用户手册》所述功能，对出厂前设备的硬件性能与软件功能逐项验证，确保设备到达客户现场后可直接投入正常使用。
二、测试范围
硬件测试：相机、平台(X/Y/Z)、物镜转换器、控制器、荧光光源、上下片机、油泵、整机稳定性；
软件功能测试：基本设置、设备校准、相机设置、平台操控、物镜与对焦、荧光设置、样本预览、样本扫描、多片/多区域扫描、预览扫描、结果浏览、计数功能、荧光扫描、细胞扫描(如配置)。
三、测试顺序
1. 硬件连接检查（相机/控制器/光源/片机/油泵通电与通信）
2. 设备校准（Z轴、X/Y轴、正交性、视场宽度、共轴性、斜率校准）
3. 软件单模块功能测试（按“软件功能测试项”工作表逐项验证）
4. 端到端流程测试（新建扫描→样本预览→样本扫描→结果浏览→计数/荧光扫描）
5. 整机稳定性与耐久测试（连续扫描≥4小时）
四、测试环境记录（测试前填写）
软件版本：__________ 相机型号：__________ 控制器型号：__________
物镜配置：__________ 荧光光源型号：__________ 是否配备上下片机/油泵：__________
五、判定标准
“通过”：功能/性能达到手册描述及验收标准，无异常；
“不通过”：功能缺失、性能不达标或出现手册“故障诊断”章节所列异常现象；
“不适用”：该设备未配置对应选配件或功能（如荧光模块、片机、油泵、细胞扫描等）。
六、异常追溯
测试中出现异常，优先对照手册《十八、故障诊断》章节排查（相机无图像、对焦失败、拼接错位、扫描拖影/模糊、条码/标签识别错误等），并在“备注”栏记录处理结果。
七、测试记录与归档
每项测试需填写测试人、测试日期、测试结果；测试完成后由质量负责人签字确认，测试报告随设备出厂资料一并归档。

## 硬件测试项
硬件测试项
对照《软件用户手册》基本设置/设备校准/平台操控等章节整理
序号 | 测试模块 | 测试项 | 验收标准 / 测试内容 | 手册依据章节 | 测试结果 | 测试人 | 测试日期 | 备注
1 | 相机 | USB/网络连接与驱动识别 | 相机在设备列表中被正确识别，可手动刷新列表 | 三、相机设置
2 |  | 图像分辨率支持 | 支持标称最高分辨率且可正常出图 | 三、相机设置
3 |  | 帧率(FPS) | 达到标称帧率，参考底部状态栏FPS显示 | 十九、疑问解答
4 |  | 自动曝光 / 自动白平衡 | 开启后画面亮度、色温可自动收敛并稳定 | 三、相机设置
5 |  | 图像翻转设置 | 根据安装角度设置后画面方向正确，不影响拼接 | 三、相机设置
6 |  | ROI兴趣区域(裁黑角) | 设置后黑角被裁除，自动曝光/白平衡基于ROI区域 | 三、相机设置
7 | 平台(X/Y/Z) | 行程范围 | 与标称参数一致，移动至边界无异响、无撞机 | 一、基本设置(平台设置)
8 |  | 最大运行速度 | 达到标称速度上限，运行平稳无丢步 | 一、基本设置(平台设置)
9 |  | 定位精度(1微米级) | 绝对定位与相对移动误差在1微米以内 | 四、平台操控
10 |  | 归位 / 出片 / 进片动作 | 动作到位准确，Z轴可正确到达焦点位置 | 四、平台操控
11 |  | 行程限位保护 | 触碰行程边界时平台自动停止，无损坏 | 四、平台操控
12 |  | 释放(去使能)手动移动 | 释放后可手工推动平台，无异常阻力 | 四、平台操控
13 | 物镜转换器 | 电动切换到位精度 | 切换后目标物基本停留在视场范围内 | 五、物镜设置
14 |  | 物镜共轴性(校准后复核) | 校准后切换物镜目标物偏移在容差范围内 | 二、设备校准
15 | 控制器 | IP通信连接 | 电脑与控制器可正常ping通并建立通信 | 一、基本设置(控制器设置)
16 |  | 秘钥校验 | 错误秘钥拒绝访问，正确秘钥可正常连接 | 一、基本设置(控制器设置)
17 |  | 断线自动重连 | 断电/断网后控制器可自动恢复连接 | 十九、疑问解答
18 | 荧光光源 | 各通道点亮测试 | 蓝/绿/橙/红等各荧光通道均可正常点亮 | 六、荧光设置
19 |  | 亮度可调性 | 亮度调节线性、无明显闪烁 | 十六、荧光扫描
20 | 上下片机 | 装片 / 卸片动作 | 动作顺畅，无卡片、无损片 | 七、片机设置
21 |  | 随机上片功能 | 支持任意槽位取放片，且状态识别正确 | 七、片机设置
22 |  | 槽位状态刷新 | 占用/空闲/已扫描/正扫描等状态显示准确 | 七、片机设置
23 | 油泵(选配) | 正转滴油 | 滴油量稳定、滴油位置准确 | 八、油泵设置
24 |  | 反转吸油 | 可将管内余油吸回，无残留滴漏 | 八、油泵设置
25 |  | 转速与持续时间控制 | 参数设置生效，持续时间为0时可手工停止 | 八、油泵设置
26 | 整机 | 连续扫描稳定性(≥4小时) | 无死机、无过热报警、无图像丢失 | 十八、故障诊断
27 |  | 设备启动顺序无关性 | 相机/控制器/软件任意顺序启动均可正常连接 | 十九、疑问解答
注：测试结果请从下拉列表选择“通过 / 不通过 / 不适用”。选配件（如油泵）如未配置，选择“不适用”。

## 软件功能测试项
软件功能测试项
对照《软件用户手册》各功能章节（一~十七章）逐项整理
序号 | 测试模块 | 测试项 | 验收标准 / 测试内容 | 手册依据章节 | 测试结果 | 测试人 | 测试日期 | 备注
1 | 基本设置 | 中英文语言切换 | 切换后界面文字正确显示，无乱码或未翻译项 | 一、基本设置
2 |  | 功能权限(全部/鉴权/扫描/浏览) | 设为“鉴权”后需账号密码登录，缺省admin/admin与scan/scan有效 | 一、基本设置
3 |  | 配置文件备份与恢复 | 备份文件可正确恢复并在重启后生效 | 一、基本设置 / 十九、FAQ
4 |  | 预览相机 / 预览扫描开关 | 开关生效后对应界面按钮与流程随之变化 | 一、基本设置 / 十三、预览扫描
5 | 设备校准 | Z轴对焦校准 | 校准后对焦成功率与准确性提升，无挤压样本风险 | 二、设备校准
6 |  | X/Y轴中心校准 | 校准片中心与绿色十字线中心重合 | 二、设备校准
7 |  | 相机正交性校准 | 旋转相机后十字线重合，扫描图像不倾斜 | 二、设备校准
8 |  | 视场宽度测定 | 测定值准确，可正确换算为20X下数值 | 二、设备校准
9 |  | 物镜倍数校准 | 实际倍数与标称偏差可通过修改数值校正 | 二、设备校准
10 |  | 物镜共轴校准 | 校准后切换物镜目标物不偏离视场中心 | 二、设备校准
11 |  | X/Y轴斜率校准 | 斜率校准后对焦成功率与扫描清晰度提升 | 二、设备校准 / 十、样本扫描
12 | 相机设置 | 图像格式 / 质量 / DPI设置 | 参数设置后抓拍与扫描图像符合预期规格 | 三、相机设置
13 |  | 电平范围 / 降噪 / 锐化 / 去雾 | 调节后图像对比度、清晰度对应改善 | 三、相机设置
14 |  | 像差修正 | 使用网格校准片校正后色差与畸变明显减小 | 三、相机设置
15 | 平台操控 | 测距功能 | 测量结果与平台实际移动距离一致 | 四、平台操控
16 |  | 预设对焦点 | 预设点保存正确，可用于跳过对焦直接扫描 | 四、平台操控
17 |  | 绝对定位功能 | 输入坐标后平台准确到达指定位置 | 四、平台操控
18 |  | 速度 / 步长参数设置 | 参数设置生效，且受“最大速度”限制约束 | 四、平台操控
19 | 物镜与对焦 | 颜色过滤对焦 | 排除污渍/阴影/盖玻片干扰后对焦准确性提升 | 五、物镜设置
20 |  | 手动 / 快速 / 自动 / 全自动对焦 | 各模式均可成功完成对焦并保存结果 | 五、物镜设置
21 |  | 对焦范围 / 对焦时间参数 | 参数调整后对焦速度与成功率相应变化 | 五、物镜设置
22 | 荧光设置 | 通道 / 槽位 / 名称 / 伪彩配置 | 配置保存正确，扫描时对应通道设置生效 | 六、荧光设置
23 |  | 光源型号选择 | 切换光源型号后功能运行正常 | 六、荧光设置
24 | 样本预览 | 新建扫描拍摄预览图 | 预览图拍摄清晰；未连接相机时仿真预览图正常显示 | 九、样本预览
25 |  | 条码识别 | 常见一维码/二维码识别准确率达标 | 九、样本预览
26 |  | 标签OCR文字识别 | 数字/英文/中文识别准确率达标，置信度过滤有效 | 九、样本预览
27 |  | 扫描区域自动识别 | 自动框选样本目标物范围准确 | 九、样本预览
28 | 样本扫描 | 扫描对焦(各对焦模式) | 手选/每N个/自动/定制对焦模式均正常工作 | 十、样本扫描
29 |  | 扫描模式(正常/快速/+) | 各模式扫描速度与图像质量符合预期 | 十、样本扫描
30 |  | 拼图模式(无缝/无缝+/平铺/定制) | 拼接图像无明显缝隙、无错位 | 十、样本扫描
31 |  | 多层扫描与景深融合 | 融合图像清晰，边缘检测参数调节有效 | 十、样本扫描
32 |  | 匀光功能 | 匀光后图像块状不均现象明显改善 | 十、样本扫描
33 |  | 全景大图导出 | 导出文件(SVS等格式)可被ImageScope/QuPath正常打开 | 十、样本扫描
34 |  | 停止扫描 / 删除扫描 | 停止后当前结果被清除，删除功能按预期工作 | 十、样本扫描
35 | 多片扫描 | 多样本连续扫描调度 | 待扫描/不扫描/已扫描/正扫描状态切换正确 | 十一、多片扫描
36 | 多区域扫描 | 多重区域参数(行列数/偏移) | 自动创建的扫描区域数量与位置正确 | 十二、多区域扫描
37 |  | 手动创建 / 禁用 / 删除扫描区域 | Ctrl+左键、拖动等操作按预期生效 | 十二、多区域扫描
38 | 预览扫描 | 低倍预览扫描替代预览相机 | 扫描结果自动拼接并替换仿真预览图对应区域 | 十三、预览扫描
39 |  | 荧光预览扫描 | 荧光通道预览扫描可正常显示透明样本轮廓 | 十三、预览扫描
40 | 结果浏览 | 图像加载与缩放 / 旋转 | 加载速度正常，缩放旋转操作流畅 | 十四、结果浏览
41 |  | 标记与测量工具 | 矩形/椭圆/直线等标记及测量数值准确 | 十四、结果浏览
42 |  | 结果导出功能 | 批量导出大图/预览图至指定目录成功 | 十四、结果浏览
43 |  | 多窗口同步浏览 | 多个独立结果窗口可同步缩放与移动 | 十四、结果浏览
44 | 计数功能 | 明场目标物计数准确性 | 自动识别数量与人工核对结果基本一致 | 十五、计数功能
45 |  | 荧光多通道计数 | 阴阳性指标判定与计数报告结果正确 | 十五、计数功能 / 十六、荧光扫描
46 |  | 计数结果导出(表格) | 导出文件包含文件名、目标数量、路径等信息 | 十五、计数功能
47 | 荧光扫描 | 曝光 / 增益 / 电平范围(分通道) | 各荧光通道参数可独立设置且实时生效 | 十六、荧光扫描
48 |  | 通道对齐 | 对齐后各通道图像间偏移基本消除 | 十六、荧光扫描
49 |  | 扫描计划与光源模式 | 通道优先 / 位置优先模式均可正常运行 | 十六、荧光扫描
50 | 细胞扫描(选配) | 粗扫定位 + 精扫流程 | 低倍定位细胞位置准确，高倍逐个扫描无遗漏 | 十七、细胞扫描
51 |  | 滑窗合并与数量限制 | 同滑窗内细胞合并一次拍摄；达到数量上限后停止 | 十七、细胞扫描
注：细胞扫描为专用版软件功能，若本机未配置该模块，对应测试项选择“不适用”。

## 测试结果汇总
测试结果汇总
测试类别 | 测试项总数 | 通过数 | 不通过数 | 不适用数 | 通过率(%)
硬件测试 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
软件功能测试 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
合计 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
注：本表格数据根据“硬件测试项”“软件功能测试项”工作表的“测试结果”列自动统计，测试结果填写后本页数据自动刷新。
测试人： |  | 审核人： |  | 日期：