## Sheet1
活细胞成像工作站分模块测试项
序号 | 模块 | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 | 所需物料/耗材 | 输出（留存记录） | 预估时间 | 测试结果 | 测试人 | 测试日期 | 备注
1 | 整机外观与硬件基础 | 设备外观 | 检查设备外观是否有剐蹭、掉漆、毛刺、明显色差、外壳凹陷 | 外观良好，无损伤 |  | 各方向外观拍照 | 0.2h
2 |  | 安全标识/铭牌 | 核对设备标识（警告标识、型号铭牌、认证标识等）数量与位置 | 标识齐全、位置正确、无偏斜 |  | 标识拍照
3 |  | 仓门 | 打开关闭仓门 | 无阻塞与异响
4 |  | 初始化自检 | 仪器上电 | 无报错异响
5 | 设备校准 | Z/X/Y轴校准 | \ | \ |  |  | 1h
6 |  | 相机正交性校准 | 旋转相机角度， 使校准片中心十字线和绿色十字线重合。 固定紧相机
7 |  | 视场宽度（像素长度）标定 | 使用4X/10X/20X/40X物镜分别测量视场宽度：移动清晰目标物从画面最左侧到最右侧，记录X轴移动距离并换算为20X下数值 | \ | 显微镜测量校准片
8 |  | 物镜共轴性校准与复核 | 选定一个清晰目标物置于视场中心， 将此位置设置为基准位置（或者理解为此时进入了共轴校准状态） ； 再切换到待校准的物镜， 移动平台使目标物回到视场中心，则此物镜的轴偏移被校准完成。 后续切换物镜时， 系统会自动修正偏移量， 以使视场中心不动。 | \
9 |  | X/Y 轴斜率校准 | \ | \
10 |  | X/Y/Z行程校验 | 软件控制平台依次运动至X/Y/Z各轴行程最大值/最小值 | 可正常到达标称行程边界，无异响、无撞机，限位保护有效
11 | 光源与相机 | 相机靶面/光路无杂质 | 使用空白样本，40X或更高倍物镜，明场实时画面下开启自动曝光，全行程移动Z轴找到焦面后左右移动XY，观察是否存在不随视野移动的暗斑/亮斑；提高对比度后在焦面正负三个景深范围内再次确认 | 无不随视野移动的暗斑或亮斑 | 空白载玻片 | 不同视野快照图像 | 1.5h
12 |  | 明场光源居中 | 载玻片置于载物台，4X物镜下找到焦面，调整亮度/对比度极值使画面仅保留最亮圆形照明区域，观察其是否居中 | 圆形照明区域位于视野中心 | 载玻片 | 截图
13 |  | 不同倍镜下明场光源均匀性（暗角） | 使用4X/10X/20X/40X物镜依次找到焦面并快照，观察四角是否存在明显暗角 | 无明显暗角，或轻微暗角在四角对称分布 | 空白载玻片 | 各物镜明场快照图像
14 |  | 明场光源在不同视野亮度一致 | 1、96孔板空板，10x物镜，4*4个视野 2、明场采集，后处理启用拼接 3、查看拼接图中各视野亮度差异是否过大（参考参照拼接图） | 与参照图基本一致
15 |  | 相机运动坐标系与相机坐标系无角度偏移 | 1、明场下，设置重叠率10%以上，4*4个视野 2、后处理启用拼接，不勾选计算偏移，运行采集 3、查看拼接图，视野相邻处是否有明显拼缝 | 拼接无畸变，无明显拼缝
16 | 载物台 | 载物台水平度 | 使用水平仪测量载物台表面水平度，如不水平则调整至水平 | 载物台水平，读数偏差在仪器允许范围内 | 水平仪 | 水平仪读数照片 | 0.2h
17 |  | 样本固定/卡夹牢靠性 | 分别装载玻片与孔板（如支持），重复开关仓/装卸样本10次，检查样本是否松动或位置偏移 | 样本装载牢固，扫描过程中无移位 | 玻片、孔板（如适用）
18 | 物镜转换器 | 物镜转盘重复定位精度 | 1、各镜孔安装物镜（如4X/10X/20X/40X），使用显微镜测量校准片作为基准样本； 2、选定校准片上一个清晰特征点，置于视场中心作为基准位置； 3、在各镜孔间两两切换，每次切换后自动对焦并快照存图，重复5次； 4、比较同一镜孔多次切换回来后，图像中同一特征点的像素位置极差 | 1、切换到位准确，无卡顿或异响； 2、同一镜孔重复定位像素位置极差在XX个像素以内 | 显微镜测量校准片 | 各镜孔切换快照图及像素位置统计表 | 1h
19 |  | 电动切换到位与防撞 | 打开“设置-物镜-电动”开关后，切换至高倍物镜，观察平台是否自动下降避让；连续切换全部镜孔10次 | 高倍切换时平台自动下降，全程无物镜与载物台/样本碰撞现象
20 | 荧光通道 | 不同倍镜下荧光光源均匀性（暗角） | 使用各通道荧光校准玻片，分别在4X/20X物镜下找焦面并快照，观察四角暗角情况 | 无明显暗角，四角对称分布，各通道成像状态基本一致 | 各通道荧光校准玻片 | 各通道/各物镜快照图像 | 0.5 h
21 |  | 各通道点亮与颜色核对 | 依次点亮各荧光通道（蓝/绿/橙/红等），核对滤光片与配置名称是否一致 | 各通道均能正常点亮，颜色与配置一致
22 | 整机稳定性与兼容性 | 长时间待机稳定性 | 初始化后不进行扫描，静置24小时后重新启动扫描 | 静置后设备可正常初始化并开始扫描，无需重启 | 常规样本 | 扫描结果截图 | 24h
23 |  | 长时间连续扫描稳定性 | 按预设脚本，使用多片/多区域/多通道连续扫描≥4小时，比较不同时间点同一视野图像的位置与亮度差异 | 连续运行无死机、无相机断连、无对焦失败堆积，图像位置与亮度无明显漂移 | 多片样本 | 全程扫描图集、异常日志
24 |  | 长时间连续扫描软件稳定性（脚本） | 按预设脚本连续运行多孔/多视野/多层/多通道扫描≥4小时（与上一硬件项合并执行） | 软件无崩溃、无因内存泄漏导致的卡顿，扫描进度与结果正常 | 预设测试脚本 | 运行日志、扫描图集