## 测试计划说明
活细胞成像工作站调试计划
适用范围：厦门海德心活细胞成像工作站出厂前验收测试
一、测试目的
对出厂前设备的硬件性能与软件功能逐项验证，确保设备到达客户现场后可直接投入正常使用。
二、测试范围
相机、平台(X/Y/Z)、物镜转换器、控制器、荧光光源、上下片机、油泵、整机稳定性；
三、测试顺序
1. 硬件连接检查（相机/控制器/光源/片机/油泵通电与通信）
2. 设备校准（Z轴、X/Y轴、正交性、视场宽度、共轴性、斜率校准）
3. 软件单模块功能测试（按“软件功能测试项”工作表逐项验证）
4. 端到端流程测试（新建扫描→样本预览→样本扫描→结果浏览→计数/荧光扫描）
5. 整机稳定性与耐久测试（连续扫描≥4小时）
四、测试环境记录（测试前填写）
软件版本：__________ 相机型号：__________ 控制器型号：__________
物镜配置：__________ 荧光光源型号：__________ 是否配备上下片机/油泵：__________
五、判定标准
“通过”：功能/性能达到手册描述及验收标准，无异常；
“不通过”：功能缺失、性能不达标或出现手册“故障诊断”章节所列异常现象；
“不适用”：该设备未配置对应选配件或功能（如荧光模块、片机、油泵、细胞扫描等）。
六、异常追溯
测试中出现异常，优先对照软件手册《十八、故障诊断》章节排查（相机无图像、对焦失败、拼接错位、扫描拖影/模糊、条码/标签识别错误等），并在“备注”栏记录处理结果。

## 硬件测试项
硬件测试项
对照《软件用户手册》基本设置/设备校准/平台操控等章节整理
序号 | 测试模块 | 测试项 | 验收标准 / 测试内容 | 手册依据章节 | 测试结果 | 测试人 | 测试日期 | 备注
| 整机 | 初始化自检 | 开启仪器电源，初始化自检通过，无异响 | \
相机
|  | 相机靶面/光路无杂质 | \
|  | 明场光源在不同视野亮度一致 | 查看拼接图中各视野亮度差异是否过大
| 平台(X/Y/Z) | 行程范围 | 与标称参数一致，移动至边界无异响、无撞机
|  | 定位精度(1微米级) | 绝对定位与相对移动误差在1微米以内
|  | 归位 / 出片 / 进片动作 | 动作到位准确，Z轴可正确到达焦点位置
|  | 行程限位保护 | 触碰行程边界时平台自动停止，无损坏
|  | 释放(去使能)手动移动 | 释放后可手工推动平台，无异常阻力
| 物镜转盘 | 物镜转盘定位精度 | 切换3个物镜，从相同、不同位置转到同一位置重复定位精度；3个位置之间同心
| 控制器 | IP通信连接 | 电脑与控制器可正常ping通并建立通信
|  | 秘钥校验 | 错误秘钥拒绝访问，正确秘钥可正常连接
|  | 断线自动重连 | 断电/断网后控制器可自动恢复连接
| 荧光光源 | 各通道点亮测试 | 蓝/绿/橙/红等各荧光通道均可正常点亮
|  | 亮度可调性 | 亮度调节线性、无明显闪烁
| 上下片机 | 装片 / 卸片动作 | 动作顺畅，无卡片、无损片
|  | 随机上片功能 | 支持任意槽位取放片，且状态识别正确
|  | 槽位状态刷新 | 占用/空闲/已扫描/正扫描等状态显示准确
| 整机 | 连续扫描稳定性(≥4小时) | 无死机、无过热报警、无图像丢失
|  | 设备启动顺序无关性 | 相机/控制器/软件任意顺序启动均可正常连接
注：测试结果请从下拉列表选择“通过 / 不通过 / 不适用”。选配件（如油泵）如未配置，选择“不适用”。

## 活细胞成像工作站测试计划
活细胞成像工作站分模块测试项
序号 | 模块 | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 | 所需物料/耗材 | 输出（留存记录） | 测试结果 | 测试人 | 测试日期 | 备注
1 | 整机外观与硬件基础 | 设备外观 | 检查设备外观是否有剐蹭、掉漆、毛刺、明显色差、外壳凹陷 | 外观良好，无损伤 |  | 各方向外观拍照
2 |  | 安全标识/铭牌 | 核对设备标识（警告标识、型号铭牌、认证标识等）数量与位置 | 标识齐全、位置正确、无偏斜 |  | 标识拍照
3 |  | 仓门 | 打开关闭仓门 | 无阻塞与异响
4 |  | 初始化自检 | 仪器上电 | 无报错异响
5 | 设备校准 | Z/X/Y轴校准 | \ | \
6 |  | 相机正交性校准 | 旋转相机角度， 使校准片中心十字线和绿色十字线重合。 固定紧相机
7 |  | 视场宽度（像素长度）标定 | 使用4X/10X/20X/40X物镜分别测量视场宽度：移动清晰目标物从画面最左侧到最右侧，记录X轴移动距离并换算为20X下数值 | \ | 显微镜测量校准片
8 |  | 物镜共轴性校准与复核 | 选定一个清晰目标物置于视场中心， 将此位置设置为基准位置（或者理解为此时进入了共轴校准状态） ； 再切换到待校准的物镜， 移动平台使目标物回到视场中心，则此物镜的轴偏移被校准完成。 后续切换物镜时， 系统会自动修正偏移量， 以使视场中心不动。 | \
9 |  | X/Y 轴斜率校准 | \ | \
10 |  | X/Y/Z行程校验 | 软件控制平台依次运动至X/Y/Z各轴行程最大值/最小值 | 可正常到达标称行程边界，无异响、无撞机，限位保护有效
11 | 光源与相机 | 相机靶面/光路无杂质 | 使用空白样本，40X或更高倍物镜，明场实时画面下开启自动曝光，全行程移动Z轴找到焦面后左右移动XY，观察是否存在不随视野移动的暗斑/亮斑；提高对比度后在焦面正负三个景深范围内再次确认 | 无不随视野移动的暗斑或亮斑 | 空白载玻片 | 不同视野快照图像
12 |  | 明场光源居中 | 载玻片置于载物台，4X物镜下找到焦面，调整亮度/对比度极值使画面仅保留最亮圆形照明区域，观察其是否居中 | 圆形照明区域位于视野中心 | 载玻片 | 截图
13 |  | 不同倍镜下明场光源均匀性（暗角） | 使用4X/10X/20X/40X物镜依次找到焦面并快照，观察四角是否存在明显暗角 | 无明显暗角，或轻微暗角在四角对称分布 | 空白载玻片 | 各物镜明场快照图像
14 |  | 明场光源在不同视野亮度一致 | 1、96孔板空板，10x物镜，4*4个视野 2、明场采集，后处理启用拼接 3、查看拼接图中各视野亮度差异是否过大（参考参照拼接图） | 与参照图基本一致
15 |  | 相机运动坐标系与相机坐标系无角度偏移 | 1、明场下，设置重叠率10%以上，4*4个视野 2、后处理启用拼接，不勾选计算偏移，运行采集 3、查看拼接图，视野相邻处是否有明显拼缝 | 拼接无畸变，无明显拼缝
16 | 载物台 | 载物台水平度 | 使用水平仪测量载物台表面水平度，如不水平则调整至水平 | 载物台水平，读数偏差在仪器允许范围内 | 水平仪 | 水平仪读数照片
17 |  | 样本固定/卡夹牢靠性 | 分别装载玻片与孔板（如支持），重复开关仓/装卸样本10次，检查样本是否松动或位置偏移 | 样本装载牢固，扫描过程中无移位 | 玻片、孔板（如适用）
18 | 物镜 | 物镜转盘重复定位精度 | 1、各镜孔安装物镜（如4X/10X/20X/40X），使用显微镜测量校准片作为基准样本； 2、选定校准片上一个清晰特征点，置于视场中心作为基准位置； 3、在各镜孔间两两切换，每次切换后自动对焦并快照存图，重复5次； 4、比较同一镜孔多次切换回来后，图像中同一特征点的像素位置极差 | 1、切换到位准确，无卡顿或异响； 2、同一镜孔重复定位像素位置极差在XX个像素以内 | 显微镜测量校准片 | 各镜孔切换快照图及像素位置统计表
19 |  | 电动切换到位与防撞 | 打开“设置-物镜-电动”开关后，切换至高倍物镜，观察平台是否自动下降避让；连续切换全部镜孔10次 | 高倍切换时平台自动下降，全程无物镜与载物台/样本碰撞现象
20 | 荧光通道 | 不同倍镜下荧光光源均匀性（暗角） | 使用各通道荧光校准玻片，分别在4X/20X物镜下找焦面并快照，观察四角暗角情况 | 无明显暗角，四角对称分布，各通道成像状态基本一致 | 各通道荧光校准玻片 | 各通道/各物镜快照图像
21 |  | 各通道点亮与颜色核对 | 依次点亮各荧光通道（蓝/绿/橙/红等），核对滤光片与配置名称是否一致 | 各通道均能正常点亮，颜色与配置一致
22 | 整机稳定性与兼容性 | 长时间待机稳定性 | 初始化后不进行扫描，静置24小时后重新启动扫描 | 静置后设备可正常初始化并开始扫描，无需重启 | 常规样本 | 扫描结果截图
23 |  | 长时间连续扫描稳定性 | 按预设脚本，使用多片/多区域/多通道连续扫描≥4小时，比较不同时间点同一视野图像的位置与亮度差异 | 连续运行无死机、无相机断连、无对焦失败堆积，图像位置与亮度无明显漂移 | 多片样本 | 全程扫描图集、异常日志
24 |  | 长时间连续扫描软件稳定性（脚本） | 按预设脚本连续运行多孔/多视野/多层/多通道扫描≥4小时（与上一硬件项合并执行） | 软件无崩溃、无因内存泄漏导致的卡顿，扫描进度与结果正常 | 预设测试脚本 | 运行日志、扫描图集

## 软件功能测试项
软件功能测试项
对照《软件用户手册》各功能章节（一~十七章）逐项整理
序号 | 测试模块 | 测试项 | 验收标准 / 测试内容 | 手册依据章节 | 测试结果 | 测试人 | 测试日期 | 备注
1 | 基本设置 | 中英文语言切换 | 切换后界面文字正确显示，无乱码或未翻译项 | 一、基本设置
2 |  | 功能权限(全部/鉴权/扫描/浏览) | 设为“鉴权”后需账号密码登录，缺省admin/admin与scan/scan有效 | 一、基本设置
3 |  | 配置文件备份与恢复 | 备份文件可正确恢复并在重启后生效 | 一、基本设置 / 十九、FAQ
4 |  | 预览相机 / 预览扫描开关 | 开关生效后对应界面按钮与流程随之变化 | 一、基本设置 / 十三、预览扫描
5 | 设备校准 | Z轴对焦校准 | 校准后对焦成功率与准确性提升，无挤压样本风险 | 二、设备校准
6 |  | X/Y轴中心校准 | 校准片中心与绿色十字线中心重合 | 二、设备校准
7 |  | 相机正交性校准 | 旋转相机后十字线重合，扫描图像不倾斜 | 二、设备校准
8 |  | 视场宽度测定 | 测定值准确，可正确换算为20X下数值 | 二、设备校准
9 |  | 物镜倍数校准 | 实际倍数与标称偏差可通过修改数值校正 | 二、设备校准
10 |  | 物镜共轴校准 | 校准后切换物镜目标物不偏离视场中心 | 二、设备校准
11 |  | X/Y轴斜率校准 | 斜率校准后对焦成功率与扫描清晰度提升 | 二、设备校准 / 十、样本扫描
12 | 相机设置 | 图像格式 / 质量 / DPI设置 | 参数设置后抓拍与扫描图像符合预期规格 | 三、相机设置
13 |  | 电平范围 / 降噪 / 锐化 / 去雾 | 调节后图像对比度、清晰度对应改善 | 三、相机设置
14 |  | 像差修正 | 使用网格校准片校正后色差与畸变明显减小 | 三、相机设置
15 | 平台操控 | 测距功能 | 测量结果与平台实际移动距离一致 | 四、平台操控
16 |  | 预设对焦点 | 预设点保存正确，可用于跳过对焦直接扫描 | 四、平台操控
17 |  | 绝对定位功能 | 输入坐标后平台准确到达指定位置 | 四、平台操控
18 |  | 速度 / 步长参数设置 | 参数设置生效，且受“最大速度”限制约束 | 四、平台操控
19 | 物镜与对焦 | 颜色过滤对焦 | 排除污渍/阴影/盖玻片干扰后对焦准确性提升 | 五、物镜设置
20 |  | 手动 / 快速 / 自动 / 全自动对焦 | 各模式均可成功完成对焦并保存结果 | 五、物镜设置
21 |  | 对焦范围 / 对焦时间参数 | 参数调整后对焦速度与成功率相应变化 | 五、物镜设置
22 | 荧光设置 | 通道 / 槽位 / 名称 / 伪彩配置 | 配置保存正确，扫描时对应通道设置生效 | 六、荧光设置
23 |  | 光源型号选择 | 切换光源型号后功能运行正常 | 六、荧光设置
24 | 样本预览 | 新建扫描拍摄预览图 | 预览图拍摄清晰；未连接相机时仿真预览图正常显示 | 九、样本预览
25 |  | 条码识别 | 常见一维码/二维码识别准确率达标 | 九、样本预览
26 |  | 标签OCR文字识别 | 数字/英文/中文识别准确率达标，置信度过滤有效 | 九、样本预览
27 |  | 扫描区域自动识别 | 自动框选样本目标物范围准确 | 九、样本预览
28 | 样本扫描 | 扫描对焦(各对焦模式) | 手选/每N个/自动/定制对焦模式均正常工作 | 十、样本扫描
29 |  | 扫描模式(正常/快速/+) | 各模式扫描速度与图像质量符合预期 | 十、样本扫描
30 |  | 拼图模式(无缝/无缝+/平铺/定制) | 拼接图像无明显缝隙、无错位 | 十、样本扫描
31 |  | 多层扫描与景深融合 | 融合图像清晰，边缘检测参数调节有效 | 十、样本扫描
32 |  | 匀光功能 | 匀光后图像块状不均现象明显改善 | 十、样本扫描
33 |  | 全景大图导出 | 导出文件(SVS等格式)可被ImageScope/QuPath正常打开 | 十、样本扫描
34 |  | 停止扫描 / 删除扫描 | 停止后当前结果被清除，删除功能按预期工作 | 十、样本扫描
35 | 多片扫描 | 多样本连续扫描调度 | 待扫描/不扫描/已扫描/正扫描状态切换正确 | 十一、多片扫描
36 | 多区域扫描 | 多重区域参数(行列数/偏移) | 自动创建的扫描区域数量与位置正确 | 十二、多区域扫描
37 |  | 手动创建 / 禁用 / 删除扫描区域 | Ctrl+左键、拖动等操作按预期生效 | 十二、多区域扫描
38 | 预览扫描 | 低倍预览扫描替代预览相机 | 扫描结果自动拼接并替换仿真预览图对应区域 | 十三、预览扫描
39 |  | 荧光预览扫描 | 荧光通道预览扫描可正常显示透明样本轮廓 | 十三、预览扫描
40 | 结果浏览 | 图像加载与缩放 / 旋转 | 加载速度正常，缩放旋转操作流畅 | 十四、结果浏览
41 |  | 标记与测量工具 | 矩形/椭圆/直线等标记及测量数值准确 | 十四、结果浏览
42 |  | 结果导出功能 | 批量导出大图/预览图至指定目录成功 | 十四、结果浏览
43 |  | 多窗口同步浏览 | 多个独立结果窗口可同步缩放与移动 | 十四、结果浏览
44 | 计数功能 | 明场目标物计数准确性 | 自动识别数量与人工核对结果基本一致 | 十五、计数功能
45 |  | 荧光多通道计数 | 阴阳性指标判定与计数报告结果正确 | 十五、计数功能 / 十六、荧光扫描
46 |  | 计数结果导出(表格) | 导出文件包含文件名、目标数量、路径等信息 | 十五、计数功能
47 | 荧光扫描 | 曝光 / 增益 / 电平范围(分通道) | 各荧光通道参数可独立设置且实时生效 | 十六、荧光扫描
48 |  | 通道对齐 | 对齐后各通道图像间偏移基本消除 | 十六、荧光扫描
49 |  | 扫描计划与光源模式 | 通道优先 / 位置优先模式均可正常运行 | 十六、荧光扫描
50 | 细胞扫描(选配) | 粗扫定位 + 精扫流程 | 低倍定位细胞位置准确，高倍逐个扫描无遗漏 | 十七、细胞扫描
51 |  | 滑窗合并与数量限制 | 同滑窗内细胞合并一次拍摄；达到数量上限后停止 | 十七、细胞扫描
注：细胞扫描为专用版软件功能，若本机未配置该模块，对应测试项选择“不适用”。

## 测试结果汇总
测试结果汇总
测试类别 | 测试项总数 | 通过数 | 不通过数 | 不适用数 | 通过率(%)
硬件测试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
软件功能测试 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
合计 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
注：本表格数据根据“硬件测试项”“软件功能测试项”工作表的“测试结果”列自动统计，测试结果填写后本页数据自动刷新。
测试人： |  | 审核人： |  | 日期：